兰花病毒生物芯片（RE）

（GeneTop Orchid5 RE Kit）

使用说明书

巨合生物科技股份有限公司

住址：新竹市中华路四段504-1号

手机：＋86-15960269083

电话：+86-35381633

传真：+86-35382387

SD-3-UG005 V.2.4

兰花病毒生物芯片快速检测

索   引

实验要求 …………………………………………………….………… 2.

储存条件 ………………………………………....……………………. 2.

产品用途 ………………………………………………………………. 2.

品质管控 …………………………….………………………………… 2.

- 产品内容物 ………………………………………………………… 3.

- 产品特性 ……………………………………………………...……. 4.

- 设备需求 ……………………………………………………………. 4.

- 生物芯片操作流程图 ………………………………..…………….. 5.

- 实验操作流程………………………………..……….……………... 5.

A. 核酸RNA提取 ……………………………………………...… 6.

B. 一步骤反转录聚合酶链所反应 ……………………………….. 7.

C. 杂合反应 ……………………………………..………………... 8.

- 结果判读 …………………………………………………….……… 9.

生物芯片图标 …………………………………………………..…….10.

生物芯片对照表 ..…………………………………………………….10.

-1-

# 实验要求

- 为避免操作污染与干扰，操作人员需全程配戴手套 ，并使用经高温高压灭菌过的一次性耗材（如：离心管tube与吸管尖tip）

- 需确实遵照使用手册操作程序操作

- 生物芯片属于分子生物检测层级，虽拥有优越灵敏度，但是需要注意环境与仪器的清洁，以防止实验交叉污染

- 切勿混合使用不同批号之试剂

- 试剂开封后请尽快使用完毕，以免酵素或试剂变质

储存条件

-02-

- 巨合生技兰花病毒快速检测试剂套组（GeneTop Orchid5 RE Kit）需依照产品上所标示储存温度正确储存，不可随意放置以确保效能完整

- 巨合生技之兰花病毒试剂套组，出货后保证有效期限为8个月以上（试剂套组自生产制造日期起，保存期限为1年）

# 产品用途

- 巨合生技兰花病毒检测试剂套组是针对兰花组织内可能感染之病毒，进行高端分子生物原理检测与分析.

- 本产品无法对于已受感染之兰花植株或组培苗进行治疗与去除病毒.

- 任何检测试剂都有其检测极限，本产品检测准确度约为95％以上

检测极限不包含因自然界病毒基因变异导致无法检测到之因素.

# 品质管控

巨合生技兰花病毒检测试剂套组于出厂前，已经过多重的品管检测与质量把关，于每一次出货前会再次以实验验证功能性，并附上该试剂套组出货前之品管报告以供客户参考.

-2-

- 产品内容物

包装与规格:

| RNA 萃取试剂套组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 体积 |
| Rapid EB I | 1 瓶 | 100 mL |
| Rapid EB II | 1 瓶 | 100 mL |
| 储存温度 : 室温储存 |  |  |

| RT-PCR 试剂套组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 体积 |
| TORM5 | 2 管 | 1.2 mL |
| Taq | 2 管 | 40 μL |
| RT | 1 管 | 28 μL |
| 储存温度 : 储存于冷冻-18 ℃以下 |  |  |

| 杂合反应试剂套组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 体积 |
| HA Buffer | 1 瓶 | 24 mL |
| B Buffer | 1 瓶 | 25 mL |
| Strep-AP (储存于冷冻-18 ℃以下) | 1 管 | 28 μL |
| NBT/BCIP | 1 管 | 0.3 mL |
| C Buffer | 1 瓶 | 80 mL |
| Wash Buffer (储存于室温) | 1 瓶 | 200 mL |
| GeneTop Orchid5 芯片 | 25 条 | 8反应/条 |
| 96孔盘胶膜 | 3 片 | - |
| 研磨袋 | 1 包 | 210 个 |
| 说明书 | 1 本 |  |
| 储存温度 : 冷藏4℃ |  |  |

-3-

# 注意事项

- 试剂套组中的酵素Taq（红管）与RT（蓝管），因对于温度较为敏感，因此使用时请尽量置于冰盒中保存，使用完毕立即放回冷冻温度保存

- Wash buffer在低温的状况下偶尔会有白色结晶物体析出乃属正常现象，若有发现沉淀物析出的现象，请将试剂置于50℃中隔水加热数分钟即可

2. 产品特性

Orchid Virus5 RE Kit可使兰花业者在进行组培大量生产前， 针对兰花常见五种兰花病毒：东亚兰嵌纹病毒(CymMV)、齿舌兰轮斑病毒(ORSV)、番椒黄化病毒(CaCV) 、胡瓜嵌纹病毒（CMV）与蝴蝶兰黄化斑点病毒(PhCSV)，进行快速且精准的检测，亦能有效避免ELISA检测中病毒空窗期所产生漏检之情形，以利确实掌控兰花生产之质量，避免因遭受病毒感染造成之损失

本公司针对兰花病毒中的核酸进行分子生物检测，Orchid Virus5 RE Kit 利用三种主要的分子生物学方法来进行植物病毒检测，包括病毒核酸萃取 (Viral RNA Extraction)、一步骤核酸反转录聚合酵素链锁反应(One Step Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, One-Step RT-PCR)，以及核酸杂合反应（Hybridization），同时使用非放射性之化学呈色方法进行显色。

- 此检测试剂套组适合各种检测样品，包含兰花组培组织、成花之叶片、花梗、花瓣与气根等

3. 设备需求

| 仪器 (不包含在试剂套组中) | 耗材 (不包含在试剂套组中) |
| --- | --- |
| - 杂合反应仪 | - 1.5mL RNase-free 离心管 |
| - 震荡混合机 | - 抛弃式 RNase-free 吸管尖 |
| - PCR 仪 | - RNase-free PCR 操作管 |
| - 影像扫描分析仪 (选用) |  |
| - 离心机 |  |
| - 洗板机 (选用) |  |
| - -18℃ 冷冻冰盒 |  |
| - 移液枪 |  |
| 96孔冰盒 -4- |  |

4. 生物芯片操作流程图

5. 实验操作流程

步骤一、病毒核酸快速提取：

利用试剂将兰花组织中之细胞打破，藉以提取病毒之核酸RNA

步骤二、RT-PCR：

经由PCR仪器将病毒生物讯号扩增成230倍

步骤三、杂合反应：

利用芯片上之特异性探针撷取病毒讯号，用以鑑定檢測結果

步骤四、结果判读：

利用肉眼或判读仪直接進行生物芯片結果判读

-5-

A. RNA 萃取

准备欲检测样品数量之全新 1.5 mL 微量离心管并加入190 uL Rapid EB II buffer

取0.2 g 兰花组织 + 500μL EB I 试剂

- EB I试剂使用前需充分摇晃，以使试剂混合均匀

将兰花组织利用小铁锤仔细研磨

取100uL 组织均质液到 0.2mL PCR操作管中.

- 吸取均质液时选用1mL吸管尖吸取，尽量避免吸取到组织残渣（纤维），以免阻塞微量吸管尖

将样品于PCR 仪器中 95℃加热 2 min

于85℃ 加热 8 min 最后保存于 4℃

于小型离心机中快速离心30秒

小心吸取10 uL上清液加入预先装有190 uL EB II 试剂的1.5mL微量离心管中.

- 吸取上清液时，尽量避免吸取到组织残渣（纤维），以免阻塞微量吸管尖

利用试管震荡机将液体混合均匀

再利用離心機快速離心数秒

管中的液体即为检测用RNA样品

★ 提取后的病毒RNA需立即进行 RT-PCR 实验

-6-

B. 一步骤反转录聚合酶链所反应（RT-PCR）

☆ 配製RT-PCR 混合試劑前要注意以下幾點：

1. TORM5使用前要先溶解，並且在使用前震盪混合均勻及離心數秒

2. Taq及RT 必須保存在冰盒上，並且在使用前須先離心數秒後保持站立

备注：

- 由于Taq及RT所需数量很微量，要注意是否有吸取到液体

- 吸取Taq及RT时，必须确认已加入TORM5中并混合均匀

- 配制顺序需由体积较大的先行配制（TORM5→Taq→RT）

樣品 RNA

＋

TORM5 ＋Taq（紅）＋RT（藍）

|  | TORM5 | Taq（红） | RT（蓝） | Total volume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积（uL） | 10 | 0.3 | 0.1 | 10.4 |
| 配制数量 | × (n +1) | × (n +1) | × (n +1) | × (n +1) |

1. 利用上表来配制所需的RT-PCR混合试剂

- 为了避免分装时的误差，当样品数目多时可多配制1-2个反应

- “n” = 检测样品数量

2. 將上列3種試劑利用震盪機（Vortex）混合均勻

3. 吸取 10μL 分別分裝到PCR操作管中

4. 分別加入2μL RNA樣品到RT-PCR混合液中

-7-

C. 杂合反应

-8-

Blocking reagent:

 Strep-AP：B Buffer ＝ 1：1000

| 试剂 | 体积（uL） | 配制数量 |
| --- | --- | --- |
| B Buffer（浅蓝色） | 100 | × n+1 |
| Strep-AP（透明管） | 0.1 | × n+1 |
| 总体积 | 100× n+1 |  |

Detection reagent:

 NBT/BCIP：C Buffer ＝ 1：100

| 试剂 | 体积（uL） | 配制数量 |
| --- | --- | --- |
| C Buffer（浅绿色） | 100 | × n+1 |
| NBT/BCIP（棕色） | 1 | × n+1 |
| 总体积 | 100× n+1 |  |

6. 结果判读

生物芯片矩阵图

| B2 | D2 | B4 | D4 |
| --- | --- | --- | --- |
| CymMV | ORSV | CaCV | CMV |
| D3 | C3 | A1、C2、 C4、E5 | - |
| PhCSV | RT-PCR 阳性控制点 | 杂合反应阳性控制点 | - |

| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |

-9-

生物芯片图标：

| 单一病毒感染 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CyMV | ORSV | CaCV | CMV | PhCSV |
| 复合性感染 |  |  |  | 阴性反应 |
| CyMV+ORSV | CyMV+CaCV | ORSV+CMV | 五种病毒感染 | 健康样品 |

生物芯片对照表：

| 单一病毒感染 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CyMV | ORSV | CaCV | CMV | PhCSV |
| 复合性感染（两种病毒） |  |  |  |  |
| Cy+OR | Cy+Ca | Cy+CM | Cy+Ph | OR+Ca |
| 复合性感染（两种病毒） |  |  |  |  |
| OR+CM | OR+Ph | Ca+CM | Ca+Ph | CM+Ph |

-11-

-10-

| 复合性感染（三种病毒） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cy+OR+Ca | Cy+OR+CM | Cy+OR+Ph | Cy+Ca+CM | Cy+Ca+Ph |
| 复合性感染（三种病毒） |  |  |  |  |
| OR+Ca+CM | OR+Ca+Ph | Ca+CM+Ph | OR+Ph+CM | Cy+Ph+CM |
| 复合性感染（四种病毒） |  |  |  |  |
| Cy+OR+Ca+CM | Cy+Ph+Ca+CM | Cy+OR+Ph+CM | Cy+OR+Ca+Ph | OR+Ca+Ph+CM |
| 五种病毒感染 | 阴性反应 | 残缺的RT-PCR阳性控制点 |  |  |
| Cy+OR+Ca+CM+Ph | 健康样品 | 无效数据（注1） | 有效数据（注2） |  |

注一：当RT-PCR阳性控制点有所缺失，且无其他病毒检测讯号存在时，需将此实验结果判为无效数据，并重新采样检测

注二：当RT-PCR阳性控制点有所缺失，但是有其他病毒检测讯号存在时，此实验结果可归类为有效数据，可依照病毒感染情形直接判读

-11-

-12-

-13-